| 阜外华中心血管病医院 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪（1）招标技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - *一 | 总体要求 |  |  |  |  |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 |  |  |  | 具备 |
| 2 | 1）产品属于医疗器械，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 |  |  |  | 具备 |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装费、调试费、维保费等所有费用 |  |  |  | 具备 |
| 4 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 |  |  |  | 具备 |
| 5 | 数量：1套 |  |  |  | 具备 |
| 6 | 核心产品：彩色多普勒超声主机 |  |  |  | 具备 |
| - *二 | - 用途：全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、术中、急重诊等方面的临床诊断和科研教学工作 |  |  |  | 具备 |
| 三 | 技术要求 |  |  |  |  |
| （一） | 整机要求 |  |  |  | 具备 |
| - #1 | - 投标超声主机为2023年1月1日及以后的机型（以首次注册证为准），且为各厂家最新软件版本，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。 |  |  |  | 具备 |
| - #2 | - 超声主机具备国家药监局三类注册证 |  |  |  | 具备 |
| - #3 | ≥26英寸高分辨率医用彩色液晶显示器，可上下移动、左右旋转、前后移动 |  |  |  | 具备 |
| - 4 | ≥15英寸彩色触摸屏，触摸屏可以独立于主机调节 |  |  |  | 具备 |
| - 5 | 屏幕可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式 |  |  |  | 具备 |
| - 6 | 配置内置电池，断电应急状态下，支持≥60分钟超声检查 |  |  |  | 具备 |
| - 7 | 操作面板具有6向独立调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移） |  |  |  | 具备 |
| - #8 | 全激活探头接口数量≥5个，可互通互用 |  |  |  | 具备 |
| - 9 | 一键式中央刹车系统（提供机器图片） |  |  |  | 具备 |
| - 10 | 耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调 |  |  |  | 具备 |
| - 11 | USB接口：≥4个，Type-C接口≥2个 |  |  |  | 具备 |
| - （二） | 系统成像技术 |  |  |  | 具备 |
| - 1 | 二维灰阶模式、M型模式、彩色M型模式。解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转） |  |  |  | 具备 |
| - 2 | 彩色多普勒成像、频谱多普勒成像、连续多普勒成像。组织多普勒成像包括组织速度、组织能量、组织频谱、组织M型模式 |  |  |  | 具备 |
| - 3 | 扩展成像（要求凸阵、线阵、心脏探头可用），宽景拼接成像技术、超微细血流成像技术 |  |  |  | 具备 |
| - 4 | 宽景成像拼接长度≥200cm |  |  |  | 具备 |
| - 5 | 声速匹配技术、立体血流技术、穿刺针增强技术；支持频谱测量，支持血流像素比测量 |  |  |  | 具备 |
| - 6 | 具备局部ROI区域高分辨率显示技术，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示（提供证明图片） |  |  |  | 具备 |
| - 7 | 具有双屏双实时对比显示，支持自适应校正角度 |  |  |  | 具备 |
| - 8 | 一键自动优化，支持一键快速优化造影、二维、彩色、频谱、偏转角度等 |  |  |  | 具备 |
| - 9 | 二维/彩色取样框角度独立偏转技术，偏转角度≥30度 |  |  |  | 具备 |
| - 10 | 二维灰阶模式：最大显示深度:≥40cm |  |  |  | 具备 |
| - 11 | 数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥16 bit；最大动态范围：≥220dB，TGC: ≥8段，LGC: ≥8段 |  |  |  | 具备 |
| - 12 | 彩色多普勒成像：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）；支持B/C 同宽 |  |  |  | 具备 |
| - 13 | 频谱多普勒模式：最大速度: ≥8.0m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s），最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）；取样容积: ≥0.5-30mm ，支持所有探头 |  |  |  | 具备 |
| - （三） | 高级成像功能 |  |  |  | 具备 |
| - 1 | 造影成像 |  |  |  | 具备 |
| - #1.1 | 造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头、4D探头等探头 |  |  |  | 具备 |
| - 1.2 | 实时显示组织图像和造影图像，及混合成像 |  |  |  | 具备 |
| - 1.3 | 具有双计时器和超微细血流成像技术 |  |  |  | 具备 |
| - 1.4 | 造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，可跟踪多个感兴趣区运动 |  |  |  | 具备 |
| - 1.5 | 造影成像帧率：凸阵探头，帧率≥50帧/s；线阵探头，帧率≥80帧/秒 |  |  |  | 具备 |
| - 2 | 应变式弹性成像 支持：凸阵探头、线阵探头、腔内探头、双平面探头等 |  |  |  | 具备 |
| - 2.1 | 具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能。 |  |  |  | 具备 |
| - 3 | 剪切波弹性成像 |  |  |  | 具备 |
| - 3.1 | 支持探头：凸阵探头、线阵探头、腔内探头、双平面探头等 |  |  |  | 具备 |
| - 3.2 | 支持二维实时剪切波弹性成像，提供定量的组织硬度信息 |  |  |  | 具备 |
| - 3.3 | 具备剪切波弹性定量分析，定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度；有稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式，可自动生成剪切波弹性检查数据报告 |  |  |  | 具备 |
| - 4 | 血管脉搏波分析：提供反应血管管径变化的管径搏动曲线和搏动时空图，支持测量脉搏波速度早期/ 晚期均值和标准差、脉搏波速度、管径搏动比、顺应性等参数 |  |  |  | 具备 |
| - 5 | 动态向量血流成像 |  |  |  | 具备 |
| - 5.1 | 通过彩色向量箭头来追踪血流速度的大小和方向，支持速度比、壁剪切应力、震荡剪切指数、血流紊乱指数、血流量、血管长轴应变等测量 |  |  |  | 具备 |
| - 5.2 | 分辨率达毫秒级 |  |  |  | 具备 |
| - 6 | 心肌斑点追踪技术 |  |  |  | 具备 |
| - 6.1 | 对二维室壁运动斑点图像进行分析，自动追踪心脏组织运动；提供追踪向量图和参数曲线图数据包括速度、位移、应变及应变率 |  |  |  | 具备 |
| - 6.2 | 提供牛眼图评分，多参数定量分析（需附图） |  |  |  | 具备 |
| - （四） | 测量分析和报告 |  |  |  | 具备 |
| - 1 | 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 |  |  |  | 具备 |
| - 2 | 血管内中膜自动测量技术，具有IMT分析评估曲线；实时内中膜自动测量技术，可自动描记血管壁的内中膜，输出≥5个心动周期的最大IMT值及平均值 |  |  |  | 具备 |
| - 3 | 支持肝肾比测量，肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估 |  |  |  | 具备 |
| - 4 | 全自动左心射血分数的测量，一键自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，以左右双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值 |  |  |  | 具备 |
| - 5 | 支持组织多普勒定量分析：速度、应变、应变率定量分析 |  |  |  | 具备 |
| - 6 | 小儿髋关节自动测量功能，自动进行临床分型 |  |  |  | 具备 |
| - （五） | 数据处理和检查存储管理系统 |  |  |  | 具备 |
| - 1 | 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D电影回放；原始数据处理，最大可进行≥30项参数调节 |  |  |  | 具备 |
| - 2 | 支持U盘存储，支持在不中断扫查的同时，进行大容量、快速的数据备份。内置固态硬盘≥1TB |  |  |  | 具备 |
| - 3 | 具有远程图像通讯功能，可将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看 |  |  |  | 具备 |
| - （六） | 探头规格 |  |  |  | 具备 |
| - 1 | 系统频率带宽覆盖范围1.5-30.0 MHz（依赖不同探头） |  |  |  | 具备 |
| - 2 | 探头频率： |  |  |  | 具备 |
| - 2.1 | 单晶体凸阵探头频率覆盖范围：1.5-6.0 MHz |  |  |  | 具备 |
| - 2.2 | 高频线阵探头频率覆盖范围：5.0-18.0 MHz |  |  |  | 具备 |
| - 2.3 | 单晶体相控阵探头频率覆盖范围：1.5-4.5 MHz |  |  |  | 具备 |
| - 2.4 | 高频小微凸阵探头频率覆盖范围：3.0-11.0 MHz |  |  |  | 具备 |
| - 十 | 配置要求 |  |  |  | 具备 |
| - 1 | - 彩色多普勒超声主机1台 - 单晶体相控阵探头1把 （3）单晶体凸阵探头1把 （4）高频线阵探头1把 （5）高频小微凸阵探头1把 （6）凸阵探头金属穿刺架1个 （7）线阵探头金属穿刺架1个 （8）图文工作站（包含主机，高清图像采集卡，图像采图器，打印机）1套 （9）超声专用诊断床、医师座椅(可升降带靠背）1套 |  |  |  | 具备 |
| - 2 | 超声主机使用年限：≥10年，提供铭牌或说明书等证明材料 |  |  |  | 具备 |
| - 十二 | 技术及售后服务 |  |  |  |  |
| - 1 | 保修期：6年（含探头。自验收合格之日起，承诺签订合同签提供原厂保修承诺函） |  |  |  | 具备 |
| - 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 |  |  |  | 具备 |
| - 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。 |  |  |  | 具备 |
| - 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 |  |  |  | 具备 |
| - 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 |  |  |  | 具备 |
| - 6 | 提供专业维修工具1套 |  |  |  | 具备 |
| - 7 | 到货时间：合同签订后30日历天 |  |  |  | 具备 |
| 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪（2）招标技术要求 |  |  |  |  |  |
| - *一 | 总体要求 |  |  |  |  |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 |  |  |  | 具备 |
| 2 | 1）产品属于医疗器械，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 |  |  |  | 具备 |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装费、调试费、维保费等所有费用 |  |  |  | 具备 |
| 4 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 |  |  |  | 具备 |
| 5 | 数量：1套 |  |  |  | 具备 |
| 6 | 核心产品：彩色多普勒超声主机 |  |  |  | 具备 |
| - *二 | 用途：满足腹部、心脏、血管（外周、颅脑、腹部）、乳腺、甲状腺、小器官、骨骼肌肉、经食道心脏、泌尿、眼科等全面临床超声检查需求，具有完善的心脏检查和分析功能 |  |  |  | 具备 |
| 三 | 整机要求 |  |  |  |  |
| - 1 | 为保证产品的先进性和新功能技术应用，各厂家所投机型应为2023年1月1日以后首次推出的新高端机型。（以注册证时间为准）。超声主机具备国家药监局三类注册证 |  |  |  | 具备 |
| - 2 | 主机屏幕：医用高分辨率彩色液晶监视器 ≥23 英寸 ，分辨率≥1920*1080。操作面板：具备液晶触摸屏≥12英寸，可过手指滑动触摸屏进行翻页，具有抽拉式键盘 |  |  |  | 具备 |
| - #3 | 实时双屏显示功能：主机显示屏和触摸屏可实时同步显示超声扫查图像 |  |  |  | 具备 |
| - #4 | 无针式探头接口≥4个，全激活可互换通用 |  |  |  | 具备 |
| - 5 | 具备耦合剂加热器 |  |  |  | 具备 |
| - 6 | 存储空间：≥2TB 固态硬盘 ，具备USB 接口，电影回放和数据存储功能 |  |  |  | 具备 |
| - 7 | 具备多种导出图像格式功能：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 |  |  |  | 具备 |
| - 8 | 探头规格 |  |  |  | 具备 |
| - 8.1 | 探头类型：支持相控阵、线阵、凸阵、术中、腔内探头、经食道探头、矩阵探头等 |  |  |  | 具备 |
| - 8.2 | 频带范围：≥1-24MHz，具备单晶体探头技术，主机注册单晶体探头类型≥10种 |  |  |  | 具备 |
| - #8.2 | 单晶体线阵探头支持血管、浅表、肌骨、腹部等临床应用，探头上具备刻度，便于快速测量和定位 |  |  |  | 具备 |
| - 8.3 | 矩阵探头种类≥4种，支持专业腹部、妇产科、心脏及经食道电子矩阵探头 |  |  |  | 具备 |
| - 8.4 | 高频线阵探头支持眼科模式 |  |  |  | 具备 |
| - 8.5 | 单晶体探头频带范围覆盖1－5MHZ；单晶体线阵探头频带范围覆盖4－18MHZ |  |  |  | 具备 |
| - 8.6 | 微凸阵探头，曲率半径≤2cm，探头频率：3-12MHz |  |  |  | 具备 |
| - 9 | 二维灰阶模式 |  |  |  | 具备 |
| - 9.1 | 二维灰阶成像≥256灰阶，TGC ≥8 段 ，LGC≥8段 |  |  |  | 具备 |
| - 9.2 | 具备空间复合成像功能，具备斑点噪声抑制技术 |  |  |  | 具备 |
| - 9.3 | 造影模式：凸阵探头：≥60°角,10cm深度时，帧频≥35帧/秒 |  |  |  | 具备 |
| - 9.4 | 最大有效显示深度:≥60cm |  |  |  | 具备 |
| - 10 | 频谱多普勒 |  |  |  | 具备 |
| - 10.1 | 脉冲多普勒PWD，连续多普勒CWD |  |  |  | 具备 |
| - 10.2 | 取样容积: 覆盖≥0.5-19mm,支持所有探头，多级可调 |  |  |  | 具备 |
| - 10.3 | 偏转角度: ≥±15度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正 |  |  |  | 具备 |
| - 11 | 彩色多普勒成像 |  |  |  | 具备 |
| - 11.1 | 彩色多普勒能量图(PDI)，组织多普勒(TDI) |  |  |  | 具备 |
| - 11.2 | 具备超微血流成像技术，立体血流成像技术，具备血流自动追踪技术 |  |  |  | 具备 |
| - 11.3 | 解剖M型技术,可360度任意旋转 |  |  |  | 具备 |
| - 11.4 | 多普勒血管检查技术：一键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像 |  |  |  | 具备 |
| - 12 | 高级成像技术 |  |  |  | 具备 |
| - 12.1 | 宽景成像技术 |  |  |  | 具备 |
| - 12.2 | 具备超声介入穿刺引导辅助功能，穿刺针增强支持≥6个方向角度 |  |  |  | 具备 |
| - #12.3 | 衰减成像技术：肝肾比分析技术，计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，定量分析评估肝脂肪变性程度，提供准确的衰减最大值、平均值、均值等数据 |  |  |  | 具备 |
| - 12.4 | 应变式弹性成像：一键进入弹性成像模式，为感兴趣区域框应用的弹性成像，用户可通过整个可视区域控制尺寸和位置；可选的弹性显示图≥7个 |  |  |  | 具备 |
| - 12.5 | 囊实性结构鉴别弹性成像，基于AI技术自动识别囊性结构，并用不同颜色自动标注囊性结构 |  |  |  | 具备 |
| - #12.6 | 实时剪切波弹性定量技术，实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价，取样框ROI可调节大小 |  |  |  | 具备 |
| - 12.7 | 实时剪切波自动测量技术，可自动选择最优帧图像、自动选择测量最佳位置、自动测量三组数据 |  |  |  | 具备 |
| - 12.8 | 肝脏剪切波定量技术：具有肝纤维化分级指示器，自动将剪切波数值和肝纤维化分级关联显示 |  |  |  | 具备 |
| - #12.9 | 造影成像技术：支持凸阵，线阵，腔内，腔内容积，相控阵,矩阵探头，微凸探头，满足腹部、妇产、浅表、血管、心室腔、心肌、前列腺、妇科等二维及矩阵容积造影成像技术 |  |  |  | 具备 |
| - 12.10 | 造影及微血流实时对比成像：造影过程中同屏双幅实时显示造影图像及微血流图像，也可单幅叠加实时显示造影及微血流图像，高频造影帧频≥300Hz |  |  |  | 具备 |
| - 12.11 | 超分辨造影微血管成像：用于评估组织内微血管架构和微循环血流灌注情况，支持凸阵、微凸阵、线阵、心脏、腔内及矩阵探头，具有相交互两个平面同屏同时相实时显示造影成像技术 |  |  |  | 具备 |
| - 12.12 | 分辨造影微血管时间到达成像：按照灌注时间顺序，用不同的颜色标识，提高造影图像的时间分辨率，可自定义起始到达强度5档可调（提供证明图片） |  |  |  | 具备 |
| - 12.13 | 支持左心室造影，低机械指数的心肌灌注成像，实时双幅成像 |  |  |  | 具备 |
| - #12.14 | 矩阵容积成像：支持腹部、心脏矩阵探头，瞬间矩阵容积成像，1秒快速容积数据获取 |  |  |  | 具备 |
| - 12.15 | 可实现实时三维成像，支持三维超声造影成像 |  |  |  | 具备 |
| - 12.16 | 实时矩阵容积超声造影成像 |  |  |  | 具备 |
| - 12.17 | 双频谱显示，同屏并实时显示两个正交切面的频谱 |  |  |  | 具备 |
| - 12.18 | 实时三维成像容积角度≥100°*100° |  |  |  | 具备 |
| - 12.19 | 多模态影像技术：超声主机可直接浏览患者的CT、MR或超声DICOM图像，同屏对比实时超声图像 |  |  |  | 具备 |
| - 12.20 | IMT血管内中膜增厚测量组件：提供颈总动脉及其他浅表动脉的内中膜自动测量,结果显示 IMT 平均毫米及标准偏差,用户自定义感兴趣区 |  |  |  | 具备 |
| - 13 | 高级应用软件 |  |  |  | 具备 |
| - 13.1 | 智能左心室应变评估，全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室心内膜层和中间层的分层应变值、左心室长径值、左心室射血分数、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图 |  |  |  | 具备 |
| - 13.2 | 智能左心房应变评估，全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值 |  |  |  | 具备 |
| - 13.3 | 智能右心室应变评估，全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线 |  |  |  | 具备 |
| - 13.4 | 负荷心肌运动定量分析技术:可对负荷试验左室整体和局部进行定量分析，可提供负荷超声的斑点追踪分析，可以提供左室≥17节段，不同负荷状态下的牛眼图分析（附图证明） |  |  |  | 具备 |
| - 13.5 | 自动组织瓣环位移功能，在心尖四腔心二维切面追踪二尖瓣环位移，不受图像质量影响,只要图像能够显示二尖瓣环和心尖，即可准确检测，快速评估左心室收缩功能，提供图片，可对二尖瓣环和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析 |  |  |  | 具备 |
| - 13.6 | ROI时间-强度曲线定量分析：多达10个感兴趣区分析,提供多个参数分析,多种拟合曲线,分析的数据可脱机输出,运动补偿功能减少呼吸移动影响 |  |  |  | 具备 |
| - 13.7 | SQ应变及应变率分析软件：高帧频的TDI图像通过SQ应变及应变率分析软件进行分节段量化分析，从而实现对心脏各节段分别定量、分析的功能。 |  |  |  | 具备 |
| - 14 | 测量及分析( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |  |  |  | 具备 |
| - 14.1 | 一般测量与分析、产科测量与分析、心脏功能测量与分析、外周血管测量与分析、多普勒血流测量与分析、自动多普勒频谱包络计算功能 |  |  |  | 具备 |
| - 14.2 | 具备腹部、心脏、妇产、血管、小器官、肌骨等测量分析软件包，心脏功能测量与分析包 |  |  |  | 具备 |
| - 15 | 连通性要求 |  |  |  | 具备 |
| - 15.1 | 内置 DICOM 3.0 标准输出接口，一体化超声工作站 |  |  |  | 具备 |
| - 15.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |  |  | 具备 |
| - #16 | 产品设计使用年限：≥10年，提供铭牌或说明书等证明材料 |  |  |  | 具备 |
| - 17 | 配置要求: |  |  |  | 具备 |
| - 17.1 | 彩色多普勒超声主机 1台 |  |  |  | 具备 |
| - 17.2 | 单晶体腹部凸阵探头 1个 |  |  |  | 具备 |
| - 17.3 | 单晶体心脏相控阵探头 1个 |  |  |  | 具备 |
| - 17.4 | 单晶体浅表高频线阵探头 1个 |  |  |  | 具备 |
| - 17.5 | 微凸阵探头 1个 |  |  |  |  |
| - 17.6 | 凸阵探头金属穿刺架 1个；线阵探头金属穿刺架 1个；相控阵探头金属穿刺架 1个 |  |  |  | 具备 |
| - 17.7 | 超声报告工作站1套、超声检查床1张、电脑桌椅1套、医师座椅（可升降带靠背）1把 |  |  |  | 具备 |
| - 四 | 技术及售后服务 |  |  |  | 具备 |
| - *1 | 保修期：6年（含探头。自验收合格之日起，承诺签订合同签提供原厂保修承诺函） |  |  |  | 具备 |
| - 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 |  |  |  | 具备 |
| - 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级 |  |  |  | 具备 |
| - 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内 |  |  |  | 具备 |
| - 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 |  |  |  | 具备 |
| - 6 | 提供专业维修工具1套 |  |  |  | 具备 |
| - 7 | 到货时间：合同签订后30日历天 |  |  |  | 具备 |