	阜外华中心血管病医院
中端麻醉机招标技术要求

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程
	具备

	2
	[bookmark: _GoBack]1）产品属于医疗器械，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。
2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装费、调试费、维保费等所有费用
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价
	具备

	6
	提供麻醉主机、配套监护仪的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证
	具备

	7
	数量：8台
	具备

	8
	核心产品：麻醉机
	具备

	二
	技术要求 
	具备

	1
	麻醉机基本要求：
	具备

	*1.1
	适用于成人、儿童和新生儿的麻醉（注册证适用范围或注册证附件产品技术要求为佐证材料）
	具备

	1.2
	机架：大脚轮，中央刹车系统或四轮单独刹车，大工作台并可配置折叠辅助台面
	具备

	1.3
	彩色触摸屏≥15英寸。提供辅助台面照明
	具备

	1.4
	配置220VCA电源插座，并提供RS-232通讯接口、USB接口等接口
	具备

	#1.5
	标配不少于三种视图模式，可快速切换。标配三种工作模式，包括不限于待机、通气模式和旁路模式。标配备用手动通气模式
	具备

	1.6
	配备后备可充电电池，使用时间≥60分钟
	具备

	#1.7
	麻药消耗量统计功能（名称可不完全一样，功能具备）
	具备

	#1.8
	麻醉机的使用年限：≥10年（提供设备铭牌照片或产品技术要求或检测报告或原版说明书）
	具备

	1.9
	开放网络端口，免费联网医院的手麻管理系统
	具备

	2
	气源：
	具备

	2.1
	标配氧气、空气两气源；气源压力实时监测、在主屏幕显示
	具备

	2.2
	配备辅助吸氧功能；混合其他综流量和氧浓度可调节
	具备

	2.3
	快速充氧范围≥25-75 L/min；
	具备

	3
	流量计：
	具备

	3.1
	流量调节范围：≥0.1-15L/min
	具备

	3.2
	电子流量计，屏幕可显示、设置的新鲜气体流量和氧浓度、流量等；
	具备

	3.3
	高流量给氧功能，流量范围≥ 2-65 L/min，氧浓度调节范围21-100%；
	具备

	3.4
	提供应急备用流量计功能
	具备

	4
	挥发罐：
	具备

	4.1
	标配2个挥发罐位，配备一个与主机同品牌原装七氟醚挥发罐（非代工贴牌（非OEM）以注册证为准）
	具备

	#4.2
	标配一个主机同品牌七氟醚挥发罐，非代工贴牌（非OEM）；可选配与主机同品牌的地氟醚挥发罐
	具备

	4.3
	配备挥发罐自检功能，可显示挥发罐泄漏量
	具备

	5
	呼吸回路：模块化设计
	具备

	5.1
	回路部件可以耐受134℃高温高压消毒 (包括流量传感器)，避免院内交叉感染，
	具备

	5.2
	具备电子监测气源压力
	具备

	5.3
	二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml
	具备

	5.4
	内置≥2个流量传感器，用户无需工具可自行校准流量传感器
	具备

	5.5
	具备钠石灰罐未安装到位的识别并报警提示
	具备

	5.6
	内置一体化AGSS废气排放装置和回路加热功能
	具备

	6
	呼吸机：
	具备

	*6.1
	电动或气动电控呼吸机，≥15英寸彩色触摸显示屏幕，全中文操作和显示
	具备

	6.2
	配备全面的通气模式，至少包含:容控、压控、压控容量保证通气和间歇指令通气、压力支持、间歇指令下的压控容量保证通气、气道压力释放通气（APRV）模式；
	具备

	*6.3
	容量控制模式下，最小潮气量设置范围：≤10ml。新生儿模式最小潮气量≤5ml
	具备

	6.4
	配备肺复张程序功能，支持术中执行单次膨肺、多次或循环膨肺
	具备

	6.5
	配备心肺旁路功能，支持体外循环模式
	具备

	6.6
	具备预测吸入呼出麻药浓度和氧浓度的趋势变化曲线
	具备

	6.7
	最大吸气流速：≥160 L/min；
	具备

	#6.8
	顺磁氧监测氧浓度，或终身免费提供氧电池或其他氧流量传感器（提供厂家承诺函）
	具备

	6.9
	配备近患者端流量传感器，可安放于呼吸管路Y型接口与气管插管之间，小儿手术监测更加精准
	具备

	7
	数字和波形监测：
	具备

	7.1
	可同屏显示监测参数、波形和呼吸环图。配备≥3种呼吸环图（P-V、F-V、P-F）
	具备

	#7.2
	监测参数：包括不限于呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析等；
	具备

	7.3
	同屏幕≥3通道波形显示（含CO2或麻醉气体浓度波形等）
	具备

	7.4
	内置≥2槽位插件槽，配置麻醉气体监测模块，可热插拔
	具备

	7.5
	具备设备自检，系统自检失败时给于提示；并支持麻醉机数据在监护仪上实时显示
	具备

	7.6
	可存储至少3000条事件记录
	具备

	8
	配套监护仪要求：
	具备

	8.1
	配套监护仪与麻醉机统一品牌
	具备

	*8.2
	基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
	具备

	#8.3
	≥15英寸彩色触摸屏，分辨率≥1920×1080像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节
	具备

	8.4
	支持的不同种消毒剂清洁消毒维护监护仪
	具备

	8.5
	ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测；配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPX3
	具备

	8.6
	支持室上性心动过速和室上性心律失常分析；
	具备

	8.7
	支持双通道有创压IBP监测,有创血压监测可同时显示收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV）
	具备

	#8.8
	有创压适用于成人，小儿和新生儿
	具备

	8.9
	提供肺动脉锲压（PAWP）、PPV参数、灌注指数（PI）等监测，支持微创监测血流动力学参数
	具备

	8.10
	配备心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量
	具备

	8.11
	配备HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统
	具备

	8.12
	配备高性能电池，持续使用时间≥3小时
	具备

	8.13
	每台监护仪配备婴幼儿袖带和成人袖带各2个、血氧探头2个（指套式或指夹式可选）
	具备

	#8.14
	监护仪的使用年限：≥10年（提供设备铭牌照片或产品技术要求或检测报告或原版说明书）
	具备

	9
	主要配置：麻醉主机、监护仪、七氟醚挥发罐、可重复消毒使用的硅胶管路2套、呼吸气囊成人和小儿型各1个
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：6年 （自验收合格之日起，承诺签订合同签提供原厂保修承诺函）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。

	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	*7
	到货时间：合同签订后30日历天，紧急情况接采购人通知5个日历天到货
	具备

	麻醉机招标技术要求

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程
	具备

	2
	1）产品属于医疗器械，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。
2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装费、调试费、维保费等所有费用
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价
	具备

	6
	提供麻醉主机、配套监护仪的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证
	具备

	7
	数量：6台
	具备

	8
	核心产品：麻醉机
	具备

	二
	技术要求   
	

	1
	基本要求：
	具备

	*1.1
	适用于新生儿、儿童、成人麻醉使用（以产品注册证为准）
	具备

	1.2
	工作电源：国标220VAC
	具备

	1.3
	配备后备可充电电池，使用时间≥60分钟
	具备

	1.4
	全自动自检、自动定标；
	具备

	1.5
	提供后备手动模式，可在紧急情况下进行手动通气，确保病人安全；
	具备

	2
	气源：
	具备

	2.1
	标配氧气、空气两气源；
	具备

	2.2
	配备气源压力电子监测，可在麻醉机主屏幕上数字显示
	具备

	2.3
	快速充氧范围≥25-70 L/min；
	具备

	3
	流量计：
	具备

	3.1
	电子流量计，可直接设置氧浓度和总流量等
	具备

	3.2
	具备流量指示工具；流量调节范围：≥0.1-15L/min；
	具备

	3.3
	具备辅助机械氧流量计；手动和机械通气可随时自由切换；
	具备

	4
	挥发罐：
	具备

	4.1
	标配双麻醉罐位；具备挥发罐自检功能，可显示泄漏
	具备

	#4.2
	标配一个主机同品牌七氟醚挥发罐，非代工贴牌（非OEM）；支持选配同品牌地氟醚挥发罐
	具备

	5
	呼吸回路：模块化呼吸回路
	具备

	5.1
	回路部件可以耐受134℃高温高压消毒 (包括流量传感器)
	具备

	5.2
	具备电子监测气源压力和机械气源压力表
	具备

	5.3
	二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml
	具备

	5.4
	在机械通气过程中，更换钠石灰罐时无需关停机械通气，可方便直接更换
	具备

	5.5
	具备钠石灰罐未安装到位的识别并报警提示
	具备

	5.6
	主动麻醉废气排放装置
	具备

	6
	呼吸机部分：
	具备

	6.1
	电动或气动电控呼吸机，≥15英寸彩色触摸显示屏幕，全中文操作和显示
	具备

	6.2
	配备全面的通气模式，至少包含: 容量控制模式VCV、压力控制模式PCV、压力控制容量保证模式（PCV-VG或Auto Flow）、同步间歇指令模式（压力、容量）（SIMV PCV、SIMV VCV）、带窒息保护的压力支持模式
	具备

	*6.3
	容量控制模式下，最小潮气量设置范围：≤10ml
	具备

	6.4
	吸气压力设置范围：≥5-70 cmH2O；呼吸机吸气峰值流速：≥160 L/min；
	具备

	6.5
	[bookmark: _Hlk108786569]配备新鲜气体使用量实时显示和统计功能，便于精确计算手术成本
	具备

	6.6
	具备心肺旁流模式, 心肺旁流模式可在手动通气模式和VCV、PCV通气模式下启动；
	具备

	6.7
	具备肺复张功能显示
	具备

	7
	数字和波形监测：
	具备

	7.1
	彩色触摸显示屏≥15英寸，所有参数（包括气源，主电源和电池，气道压力、呼吸参数等）电子屏幕显示
	具备

	7.2
	配置高流速高流量给氧功能，加速术后病人复苏
	具备

	#7.3
	顺磁氧监测氧浓度，或终身免费提供氧电池或其他氧流量传感器（提供厂家承诺函）
	具备


	7.4
	配备模块化的气体监测功能，可监测呼末二氧化碳、麻醉气体、氧浓度、MAC值等
	具备

	7.5
	支持波形、环图、监测参数界面同屏显示
	具备

	8
	主要配置：麻醉主机、七氟醚挥发罐、可重复消毒使用的硅胶管路2套、呼吸气囊成人和小儿型各1个
	具备

	9
	提供工作台照明光，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明；
	具备

	10
	麻醉机的使用年限：≥10年
	具备

	四
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：6年 （自验收合格之日起，承诺签订合同签提供原厂保修承诺函）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	*7
	到货时间：合同签订后30日历天，紧急情况接采购人通知5个日历天到货
	具备
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