| 阜外华中心血管病医院 中端麻醉机招标技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1）产品属于医疗器械，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装费、调试费、维保费等所有费用 | 具备 |
| 4 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价 | 具备 |
| 6 | 提供麻醉主机、配套监护仪的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证 | 具备 |
| 7 | 数量：8台 | 具备 |
| 8 | 核心产品：麻醉机 | 具备 |
| 二 | 技术要求 | 具备 |
| 1 | 麻醉机基本要求： | 具备 |
| *1.1 | 适用于成人、儿童和新生儿的麻醉（注册证适用范围或注册证附件产品技术要求为佐证材料） | 具备 |
| 1.2 | 机架：大脚轮，中央刹车系统或四轮单独刹车，大工作台并可配置折叠辅助台面 | 具备 |
| 1.3 | 彩色触摸屏≥15英寸。提供辅助台面照明 | 具备 |
| 1.4 | 配置220VCA电源插座，并提供RS-232通讯接口、USB接口等接口 | 具备 |
| #1.5 | 标配不少于三种视图模式，可快速切换。标配三种工作模式，包括不限于待机、通气模式和旁路模式。标配备用手动通气模式 | 具备 |
| 1.6 | 配备后备可充电电池，使用时间≥60分钟 | 具备 |
| #1.7 | 麻药消耗量统计功能（名称可不完全一样，功能具备） | 具备 |
| #1.8 | 麻醉机的使用年限：≥10年（提供设备铭牌照片或产品技术要求或检测报告或原版说明书） | 具备 |
| 1.9 | 开放网络端口，免费联网医院的手麻管理系统 | 具备 |
| 2 | 气源： | 具备 |
| 2.1 | 标配氧气、空气两气源；气源压力实时监测、在主屏幕显示 | 具备 |
| 2.2 | 配备辅助吸氧功能；混合其他综流量和氧浓度可调节 | 具备 |
| 2.3 | 快速充氧范围≥25-75 L/min； | 具备 |
| 3 | 流量计： | 具备 |
| 3.1 | 流量调节范围：≥0.1-15L/min | 具备 |
| 3.2 | 电子流量计，屏幕可显示、设置的新鲜气体流量和氧浓度、流量等； | 具备 |
| 3.3 | 高流量给氧功能，流量范围≥ 2-65 L/min，氧浓度调节范围21-100%； | 具备 |
| 3.4 | 提供应急备用流量计功能 | 具备 |
| 4 | 挥发罐： | 具备 |
| 4.1 | 标配2个挥发罐位，配备一个与主机同品牌原装七氟醚挥发罐（非代工贴牌（非OEM）以注册证为准） | 具备 |
| #4.2 | 标配一个主机同品牌七氟醚挥发罐，非代工贴牌（非OEM）；可选配与主机同品牌的地氟醚挥发罐 | 具备 |
| 4.3 | 配备挥发罐自检功能，可显示挥发罐泄漏量 | 具备 |
| 5 | 呼吸回路：模块化设计 | 具备 |
| 5.1 | 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒 (包括流量传感器)，避免院内交叉感染， | 具备 |
| 5.2 | 具备电子监测气源压力 | 具备 |
| 5.3 | 二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml | 具备 |
| 5.4 | 内置≥2个流量传感器，用户无需工具可自行校准流量传感器 | 具备 |
| 5.5 | 具备钠石灰罐未安装到位的识别并报警提示 | 具备 |
| 5.6 | 内置一体化AGSS废气排放装置和回路加热功能 | 具备 |
| 6 | 呼吸机： | 具备 |
| *6.1 | 电动或气动电控呼吸机，≥15英寸彩色触摸显示屏幕，全中文操作和显示 | 具备 |
| 6.2 | 配备全面的通气模式，至少包含:容控、压控、压控容量保证通气和间歇指令通气、压力支持、间歇指令下的压控容量保证通气、气道压力释放通气（APRV）模式； | 具备 |
| *6.3 | 容量控制模式下，最小潮气量设置范围：≤10ml。新生儿模式最小潮气量≤5ml | 具备 |
| 6.4 | 配备肺复张程序功能，支持术中执行单次膨肺、多次或循环膨肺 | 具备 |
| 6.5 | 配备心肺旁路功能，支持体外循环模式 | 具备 |
| 6.6 | 具备预测吸入呼出麻药浓度和氧浓度的趋势变化曲线 | 具备 |
| 6.7 | 最大吸气流速：≥160 L/min； | 具备 |
| #6.8 | 顺磁氧监测氧浓度，或终身免费提供氧电池或其他氧流量传感器（提供厂家承诺函） | 具备 |
| 6.9 | 配备近患者端流量传感器，可安放于呼吸管路Y型接口与气管插管之间，小儿手术监测更加精准 | 具备 |
| 7 | 数字和波形监测： | 具备 |
| 7.1 | 可同屏显示监测参数、波形和呼吸环图。配备≥3种呼吸环图（P-V、F-V、P-F） | 具备 |
| #7.2 | 监测参数：包括不限于呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析等； | 具备 |
| 7.3 | 同屏幕≥3通道波形显示（含CO2或麻醉气体浓度波形等） | 具备 |
| 7.4 | 内置≥2槽位插件槽，配置麻醉气体监测模块，可热插拔 | 具备 |
| 7.5 | 具备设备自检，系统自检失败时给于提示；并支持麻醉机数据在监护仪上实时显示 | 具备 |
| 7.6 | 可存储至少3000条事件记录 | 具备 |
| 8 | 配套监护仪要求： | 具备 |
| 8.1 | 配套监护仪与麻醉机统一品牌 | 具备 |
| *8.2 | 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 | 具备 |
| #8.3 | ≥15英寸彩色触摸屏，分辨率≥1920×1080像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节 | 具备 |
| 8.4 | 支持的不同种消毒剂清洁消毒维护监护仪 | 具备 |
| 8.5 | ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测；配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPX3 | 具备 |
| 8.6 | 支持室上性心动过速和室上性心律失常分析； | 具备 |
| 8.7 | 支持双通道有创压IBP监测,有创血压监测可同时显示收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV） | 具备 |
| #8.8 | 有创压适用于成人，小儿和新生儿 | 具备 |
| 8.9 | 提供肺动脉锲压（PAWP）、PPV参数、灌注指数（PI）等监测，支持微创监测血流动力学参数 | 具备 |
| 8.10 | 配备心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量 | 具备 |
| 8.11 | 配备HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统 | 具备 |
| 8.12 | 配备高性能电池，持续使用时间≥3小时 | 具备 |
| 8.13 | 每台监护仪配备婴幼儿袖带和成人袖带各2个、血氧探头2个（指套式或指夹式可选） | 具备 |
| #8.14 | 监护仪的使用年限：≥10年（提供设备铭牌照片或产品技术要求或检测报告或原版说明书） | 具备 |
| 9 | 主要配置：麻醉主机、监护仪、七氟醚挥发罐、可重复消毒使用的硅胶管路2套、呼吸气囊成人和小儿型各1个 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| *1 | 保修期：6年 （自验收合格之日起，承诺签订合同签提供原厂保修承诺函） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| *7 | 到货时间：合同签订后30日历天，紧急情况接采购人通知5个日历天到货 | 具备 |
| 麻醉机招标技术要求 |  |  |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1）产品属于医疗器械，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装费、调试费、维保费等所有费用 | 具备 |
| 4 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价 | 具备 |
| 6 | 提供麻醉主机、配套监护仪的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证 | 具备 |
| 7 | 数量：6台 | 具备 |
| 8 | 核心产品：麻醉机 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 基本要求： | 具备 |
| *1.1 | 适用于新生儿、儿童、成人麻醉使用（以产品注册证为准） | 具备 |
| 1.2 | 工作电源：国标220VAC | 具备 |
| 1.3 | 配备后备可充电电池，使用时间≥60分钟 | 具备 |
| 1.4 | 全自动自检、自动定标； | 具备 |
| 1.5 | 提供后备手动模式，可在紧急情况下进行手动通气，确保病人安全； | 具备 |
| 2 | 气源： | 具备 |
| 2.1 | 标配氧气、空气两气源； | 具备 |
| 2.2 | 配备气源压力电子监测，可在麻醉机主屏幕上数字显示 | 具备 |
| 2.3 | 快速充氧范围≥25-70 L/min； | 具备 |
| 3 | 流量计： | 具备 |
| 3.1 | 电子流量计，可直接设置氧浓度和总流量等 | 具备 |
| 3.2 | 具备流量指示工具；流量调节范围：≥0.1-15L/min； | 具备 |
| 3.3 | 具备辅助机械氧流量计；手动和机械通气可随时自由切换； | 具备 |
| 4 | 挥发罐： | 具备 |
| 4.1 | 标配双麻醉罐位；具备挥发罐自检功能，可显示泄漏 | 具备 |
| #4.2 | 标配一个主机同品牌七氟醚挥发罐，非代工贴牌（非OEM）；支持选配同品牌地氟醚挥发罐 | 具备 |
| 5 | 呼吸回路：模块化呼吸回路 | 具备 |
| 5.1 | 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒 (包括流量传感器) | 具备 |
| 5.2 | 具备电子监测气源压力和机械气源压力表 | 具备 |
| 5.3 | 二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml | 具备 |
| 5.4 | 在机械通气过程中，更换钠石灰罐时无需关停机械通气，可方便直接更换 | 具备 |
| 5.5 | 具备钠石灰罐未安装到位的识别并报警提示 | 具备 |
| 5.6 | 主动麻醉废气排放装置 | 具备 |
| 6 | 呼吸机部分： | 具备 |
| 6.1 | 电动或气动电控呼吸机，≥15英寸彩色触摸显示屏幕，全中文操作和显示 | 具备 |
| 6.2 | 配备全面的通气模式，至少包含: 容量控制模式VCV、压力控制模式PCV、压力控制容量保证模式（PCV-VG或Auto Flow）、同步间歇指令模式（压力、容量）（SIMV PCV、SIMV VCV）、带窒息保护的压力支持模式 | 具备 |
| *6.3 | 容量控制模式下，最小潮气量设置范围：≤10ml | 具备 |
| 6.4 | 吸气压力设置范围：≥5-70 cmH2O；呼吸机吸气峰值流速：≥160 L/min； | 具备 |
| 6.5 | 配备新鲜气体使用量实时显示和统计功能，便于精确计算手术成本 | 具备 |
| 6.6 | 具备心肺旁流模式, 心肺旁流模式可在手动通气模式和VCV、PCV通气模式下启动； | 具备 |
| 6.7 | 具备肺复张功能显示 | 具备 |
| 7 | 数字和波形监测： | 具备 |
| 7.1 | 彩色触摸显示屏≥15英寸，所有参数（包括气源，主电源和电池，气道压力、呼吸参数等）电子屏幕显示 | 具备 |
| 7.2 | 配置高流速高流量给氧功能，加速术后病人复苏 | 具备 |
| #7.3 | 顺磁氧监测氧浓度，或终身免费提供氧电池或其他氧流量传感器（提供厂家承诺函） | 具备 |
| 7.4 | 配备模块化的气体监测功能，可监测呼末二氧化碳、麻醉气体、氧浓度、MAC值等 | 具备 |
| 7.5 | 支持波形、环图、监测参数界面同屏显示 | 具备 |
| 8 | 主要配置：麻醉主机、七氟醚挥发罐、可重复消毒使用的硅胶管路2套、呼吸气囊成人和小儿型各1个 | 具备 |
| 9 | 提供工作台照明光，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明； | 具备 |
| 10 | 麻醉机的使用年限：≥10年 | 具备 |
| 四 | 技术及售后服务 |  |
| *1 | 保修期：6年 （自验收合格之日起，承诺签订合同签提供原厂保修承诺函） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| *7 | 到货时间：合同签订后30日历天，紧急情况接采购人通知5个日历天到货 | 具备 |