[bookmark: _GoBack]附件2：阜外华中心血管病医院变温水箱（热交换水箱）系统及配套耗材采购项目（二次）采购需求
*一、总体要求：
	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程
	具备

	2
	1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。
2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。
3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	具备

	3
	仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费
	具备

	4
	不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	提供设备配套所需耗材的医疗器械注册证或备案凭证，及长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价、每人份价格）
	具备

	6
	数量：2套
	具备

	7
	保修期：6年（自验收合格之日起）
	具备

	8
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	9
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作
	具备

	10
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	11
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	12
	提供专业维修工具1套
	具备

	13
	到货时间：合同签订后30日历天内
	具备

	二、技术要求：

	1
	温度控制：控制范围：2℃-41℃，误差：0.1℃
	具备

	2
	自动式降温，无须额外加冰，无须提前制冷，变温速度快
	具备

	#3
	具有两个独立的变温系统，可实现同步、非同步的升温与降温功能
	具备

	#4
	三路循环独立输出：可供膜肺、变温毯、心肌灌注保护液同时变温使用
	具备

	#5
	水箱容积：≤15L±10%
	具备

	6
	操作温度：≧10℃-35℃
	具备

	7
	水箱配备负压表，可以联接负压源
	具备

	8
	长宽高：≤680mm * 500mm * 840mm
	具备

	9
	心肌保护模式下的流量≥12L/min
	具备

	#10
	配备数据线，可直接与主流品牌（如箭牌、迈柯唯等）人工心肺机直接联接
	具备

	11
	人工心肺机的控制面板可以直接显示该水箱温度信息
	具备

	12
	可以直接在人工心肺机触摸显示屏上操作、调节水箱温度
	具备

	13
	使用年限≥6年，提供铭牌或说明书证明
	具备

	14
	提供详细主要配件的价格（含名称、品牌、规格型号、数量、单价)
	具备



