Unrestricted Document

Unrestricted Document

	河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）
WB电泳槽/转膜槽配套设备招标技术参数

	一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责，交钥匙工程
	具备

	2
	投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供产品使用说明书（含技术）及产品彩页
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与中心各信息系统无缝对接，报价包含网络接口费用、安装调试费用、保修期内维修维护费等费用
	具备

	4
	属于计量设备的，承诺提供计量首检证明
	具备

	5
	WB电泳槽配套设备和WB电泳转膜槽配套设备同一品牌
	具备

	6
	保修期：3年（自验收合格之日起，承诺签订合同签提供原厂保修承诺函）
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天
	具备

	8
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	9
	数量：各6套
	具备

	二
	技术要求
	

	1
	WB电泳槽配套设备
	具备

	1.1
	同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验
	具备

	1.2
	胶面积：8.3x7.3cm±0.3cm ；短玻璃板：10.1x7.3 cm±0.3cm；长玻璃板：10.1x8.2 cm±0.3cm
	具备

	1.3
	玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶；
灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性
	具备

	1.4
	上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样
	具备

	1.5
	电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合
	具备

	2.6
	电极要求：阴极用涂有铂的钛做成，阳极采用不锈钢
	具备

	1.7
	模块化：可换置转印等模块
	具备

	1.8
	配置清单：电泳槽1个，1.5mm玻璃板1套，灌胶系统2套，上样引导装置1个，1.5mm、15孔电泳梳1套
	具备

	2
	WB电泳转膜槽配套设备
	具备

	2.1
	提供微型胶的快速、高质量的印迹转移：可在1小时内转移不少于2块7.5×10cm的胶
	具备

	2.2
	带有冷却装置，可吸收转移过程产生的热量
	具备

	2.3
	参数设置灵活，可以200V电压转移，也可以30V过夜转移
	具备

	2.4
	在低压下能获得高效、稳定的转移
	具备

	2.5
	具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题
	具备

	2.6
	电极要求：阴极用涂有铂的钛做成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场。
	具备

	2.7
	缓冲液体积：450 ml；胶容量：2块小胶
	具备

	2.8
	配置：缓冲液槽和盖子一套，转印芯1个，转印夹2个，海绵垫4块，冷却芯1个
	具备

	#3
	能匹配科室现有电源（品牌：BIO-RAD、型号Powerpac Basic）
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	1
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	2
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级
	具备

	3
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	4
	提供专业维修工具1套
	具备
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