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	阜外华中心血管病医院
微创软链式主动脉侧壁钳招标技术要求

	*一
	总体要求
	

	1
	本项目的全部手术器械需提供同一品牌。
	具备

	2
	(1) 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的检验报告、医疗器械产品技术要求，以及使用说明书和或公开的彩页。
(2) 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
	具备

	3
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	4
	每套中每件器械提供产品信息（包括产品注册证名称、品牌、产地、型号和单价）
	具备

	5
	数量：1套
	具备

	二
	技术要求
	

	1
	软链式侧壁钳  1把
	具备

	1.1
	材质：医用不锈钢  ；DeBakey1*2齿钳口，C型
	具备

	1.2
	软链式可调节可锁定，链长280mm（±10mm）
	具备

	1.3
	枪式设计便于单手操作和握持，总体长度330mm（±10mm）
	具备

	1.4
	一体设计不可拆卸，钳头带防滑设计
	具备

	1.5
	侧壁钳钳口为无损伤齿，夹持无损伤
	具备

	1.6
	需现场提供样品
	具备

	2
	辅助钳   1把
	具备

	2.1
	材质：医用不锈钢
	具备

	2.2
	环柄把设计
	具备

	2.3
	钳口与杆径角度约为60度
	具备

	2.4
	总长度为380mm（±10mm）
	具备

	2.5
	钳口带防滑设计
	具备

	2.6
	需现场提供样品
	具备

	3
	软链式阻断钳   1把
	具备

	3.1
	材质：医用不锈钢；DeBakey1*2齿钳口
	具备

	3.2
	软链式可调节可锁定，链长280mm（±10mm）
	具备

	3.3
	环柄把设计，弯齿，总体长度为360mm（±10mm）
	具备

	3.4
	一体设计不可拆卸，钳头带防滑设计
	具备

	3.5
	阻断钳钳口为无损伤齿，夹持无损伤
	具备

	3.6
	需现场提供样品
	具备

	4
	辅助钳   1把
	具备

	4.1
	材质：医用不锈钢
	具备

	4.2
	环柄把设计
	具备

	4.3
	钳口与杆径角度约为60度
	具备

	4.4
	总长度为380mm（±10mm）
	具备

	4.5
	钳口带防滑设计
	具备

	4.6
	需现场提供样品
	具备

	5
	枪式打孔器   1把
	具备

	5.1
	材质：医用不锈钢；
	具备

	5.2
	打孔直径4.0mm；微创
	具备

	5.3
	头端与杆径内侧角度约为135度
	具备

	5.4
	工作距离240mm（±10mm），总长度为310mm（±10mm）
	具备

	5.5
	需现场提供样品
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：3年（自验收合格之日起，并提供厂家保修承诺函）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	4
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。
	具备

	*5
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30个日历天
	具备




	阜外华中心血管病医院
链式侧壁血管钳招标技术要求

	*一
	总体要求
	

	1
	本项目的全部手术器械需提供同一品牌
	具备

	2
	(3) 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的检验报告、医疗器械产品技术要求，以及使用说明书和或公开的彩页。
(4) 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
(5) 提供投标人的医疗器械经营许可证或备案凭证
	具备

	3
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	4
	数量：1套
	具备

	二
	技术要求
	

	1
	适用于微创冠脉搭桥手术
	具备

	2
	材质：医用不锈钢或合金钢，带有一体式可收缩固定外鞘
	具备

	3
	钳身内为软链式，可调节、可锁定，软链长140mm±5mm；
	具备

	4
	钳身外为多节可收缩固定外鞘，长度155mm±5mm
	具备

	#5
	钳身根据手术需要可变柔性链体，通过可收缩外鞘可变直杆
	具备

	#6
	手柄可单手操作，钳头带防滑设计
	具备

	7
	钳口为C型半弯口，C型半弯头长度为75mm±5mm，有效夹持长度65mm±5mm
	具备

	8
	侧壁钳钳口为无损伤齿，夹持无损伤
	具备

	9
	提供配套原厂专用灭菌器械盒：1个，符合该器械消毒灭菌存储要求
	具备

	10
	需现场提供样品
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：3年（自验收合格之日起，并提供厂家保修承诺函）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	4
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。
	具备

	5
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30个日历天
	具备




	阜外华中心血管病医院
主动脉根部修复测量器械套包招标技术要求

	*一
	总体要求
	

	1
	本项目的全部手术器械需提供同一品牌。
	具备

	2
	(6) 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。
(7) 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
	具备

	3
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	4
	每套中每件器械提供产品信息（包括产品注册证名称、品牌、产地、型号和单价）
	具备

	5
	数量：1套
	具备

	二
	技术要求
	

	1
	主动脉瓣测量工具测环器1套：测量部头端直径型号齐全包括不限于18mm，19mm，20mm等，最大≧32mm；测量部头端长度位于80mm-120mm范围内，术中可稳定放置于瓣口。
	具备

	2
	主动脉瓣Schäfers瓣叶卡尺操纵连接杆1把：防滑，医用不锈钢。
	具备

	3
	术中用主动脉瓣Schäfers瓣叶卡尺/瓣尖高度测量尺1把：大号，双平行测爪+手柄，杆身蚀刻毫米刻度，两爪可活动定位，薄圆钝头，防滑医用不锈钢。
	具备

	4
	术中用主动脉瓣Schäfers瓣叶卡尺/瓣尖高度测量尺1把：小号，双平行测爪+手柄，杆身蚀刻毫米刻度，两爪可活动定位，薄圆钝头，防滑医用不锈钢。
	具备

	5
	主动脉根部修复测量器1把：瓣膜对合高度测量尺，限位卡扣/平行滑尺，柄身蚀刻毫米刻度。
	具备

	6
	产品使用寿命≥5年，提供铭牌或说明书
	具备

	7
	提供详细配置清单、分项报价和各类配件报价
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：3年（自验收合格之日起，并提供厂家保修承诺函）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	4
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。
	具备

	*5
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30个日历天
	具备


特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
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