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	阜外华中心血管病医院
高端床旁超声招标技术要求

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程
	具备

	2
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接，报价包含接口费、安装运输、培训等费用
	具备

	3
	投标产品应为知名品牌，投标时提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。
并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。
进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书。
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	请提供所投产品配套主要部件的名称、品牌、规格型号及单价
	具备

	6
	数量：1台
	具备

	二
	用途：用于重症、神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用
	具备

	三
	整机要求
	

	1
	要求具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
	具备

	#2
	≥20英寸液晶触摸屏，可触摸操控，支持单点、多点、滑动、缩放操作
	具备

	3
	主机内置≥4个可激活探头接口
	具备

	4
	系统成像技术及要求
	具备

	4.1
	二维灰阶模式：
	具备

	4.2
	具备空间复合成像、组织多普勒成像、解剖M型模式、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）、扩展成像（要求凸阵、线阵可用）、实时双辐对比成像
	具备

	4.3
	支持弹性成像及定量分析
	具备

	4.4
	具备低机械指数造影模式
	具备

	4.5
	支持左心室心腔显影LV0
	具备

	4.6
	常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件版）
	具备

	4.7
	一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括RDI框位置、角度自动改变）
	具备

	4.8
	具备穿刺针增强技术（线阵和凸阵探头），支持双屏实时对比显示
	具备

	4.9
	具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识，提高穿刺效率及准确性
	具备

	4.10
	具有心脏结构自动识别功能：能够自动快速识别心脏扫查时获得的标准切面，并引导用户获取标准的心脏扫查切面。（提供证明图片）
	具备

	4.11
	具有实时自动射血分数测量：可在图像解冻状态下实时扫查并自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析。（提供证明图片）
	具备

	4.12
	具有自动速度时间积分测量（自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VT1、SV、CD、SVV，且可提供趋势图）（提供证明图片）
	具备

	4.13
	具有自动下腔静脉定量分析（自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的坍陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图）
	具备

	4.14
	具有自动B线检测，快速自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距，指导液体复苏并防止出现肺水肿。
	具备

	4.15
	具有自动胃窦测量，自动识别胃窦边缘，进行胃窦面积测量，降低病人术中反流误吸风险。
	具备

	4.16
	支持全屏放大及局部放大、解冻状态下血管内中膜自动测量
	具备

	4.17
	最大显示深度：≥35cm、二维灰阶：≥256、TGC：≥8段
	具备

	4.18
	动态范围：≥230，可视可调
	具备

	4.19
	可支持探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵、经食道，无线探头：提供证明材料
	具备

	4.20
	B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节
	具备

	4.21
	电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D电影回放
	

	4.22
	电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统
	具备

	5
	支持DICOM 3.0、网络连接，支持移动
	具备

	6
	SSD硬盘≥256GB
	具备

	*7
	探头配置：线阵探头、单晶体凸阵探头、单晶体相控阵探头、无线探头各1把
	具备

	8
	台车可升级调节，静音轮可锁
	具备

	9
	使用年限：≥10年，提供铭牌或说明书等证明材料
	具备

	四
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：6年（验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级，每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天内
	具备


[bookmark: _GoBack]特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
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