| 河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心） 电泳仪及转印系统招标技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足甲方科研要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照甲方要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告或合格证、技术参数表及产品彩页 | 具备 |
| 3 | 投标产品应为国内外知名品牌，先进机型及配置，适用于科研、教学并满足将来发展应用领域的需要 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件须为最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与甲方各信息系统无缝对接，报价包括网络信息接口费、安装调试费、维保期内维保费等费用 | 具备 |
| 5 | 数量：4套 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 电压:10-300V ,最小可调1V | 具备 |
| 2 | 电流:4-400mA ,最小可调1mA | 具备 |
| 3 | 功率:≥75W | 具备 |
| #4 | 输出:4对电源输出,可同时运行4个电泳槽 | 具备 |
| #5 | 输出方式:恒压或者恒流方式,可编程 | 具备 |
| 6 | 定时:1-999min,完全可调 | 具备 |
| 7 | 暂停功能:有 | 具备 |
| 8 | 安全性能:经空载检测,突变负载检测,超载/短路保护,输入线保护,断电保护测试。 | 具备 |
| 9 | 提供详细分项报价（含名称、品牌、型号、产地和单价等信息） | 具备 |
| 10 | 专用耗材/试剂要求：提供产品的名称、品牌、产地、规格型号、单价。如果没有，可不提供 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| *1 | 保修期：5年。（自验收合格之日起。签订合同时须提供厂家售后服务承诺书） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册（和厂家工程师手册一致）、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少 4 次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时1小时内响应，4小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，提供备用机或备用配件。提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 5 | 提供专业维修工具 1 套。 | 具备 |

| 河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心） 纳米粒度与电位分析仪招标技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足甲方科研要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照甲方要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告或合格证、技术参数表及产品彩页 | 具备 |
| 3 | 投标产品应为国内外知名品牌，先进机型及配置，适用于科研、教学并满足将来发展应用领域的需要。提供相关质量体系认证资料 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件须为最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与甲方各信息系统无缝对接，报价包括网络信息接口费、安装调试费、维保期内维保费等费用 | 具备 |
| 5 | 数量：1套 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| *1 | 采用高性能He-Ne气体激光器，不采用固体激光器，波长633nm±2nm，最大功率输出约5-6mW； | 具备 |
| #2 | 激光衰减：在软件界面上应能快速进行设定，可自动选择衰减器，也可手动选择衰减器，衰减器个数应≧10个，透射率100%至0.0005%； | 具备 |
| 3 | 检测器采用雪崩光电二极管(APD)； | 具备 |
| 4 | 温度控制范围：0℃-115℃； | 具备 |
| 5 | 主机具有气体接入端口，在低温测量时，可以通过连接干燥气体控制冷凝； | 具备 |
| #6 | 粒度范围：0.3nm-13um； | 具备 |
| 7 | 可自动选择测试次数，也可手动选择测试次数，测试次数可在15-90之间选择； | 具备 |
| #8 | 最小测量时长≤1秒； | 具备 |
| 9 | 软件界面可选择显示稳态数据和瞬时数据； | 具备 |
| 10 | 以后可拓展选择可抛弃型毛细管微量样品池，最小样品量可至3μL； | 具备 |
| 11 | 可自动选择测量次数，也可手动选择测量次数，测量次数可在1-30000之间选择； | 具备 |
| 12 | 电压应可在软件界面上选择自动设定，也可选择手动设定，电压范围可在1-110V之间选择； | 具备 |
| #13 | zeta适合检测的粒度范围：≧3.8nm-100um； | 具备 |
| 14 | zeta电位范围：无有效限制； | 具备 |
| 15 | 迁移率：≧±20μ.cm/V.s； | 具备 |
| 16 | 采用混合模式测量，即高频电场和低频电场，应在软件界面上显示施加的相位图； | 具备 |
| 17 | 采用恒流模式，避免电极氧化带来的影响，应在软件界面上显示施加的电压和电流图； | 具备 |
| 18 | 采用可抛弃型折叠毛细管样品池； | 具备 |
| #19 | 可采用扩散障法，避免样品与电极直接接触，最小样品量≦100μL； | 具备 |
| #20 | 电导率范围：≧ 0-250mS/cm； | 具备 |
| 21 | 以后可拓展选择自动滴定仪进行Zeta电位的自动化滴定，自动滴定测试应由仪器操作软件直接控制； | 具备 |
| 22 | 测试方法可一键复制，可进行序列测试； | 具备 |
| 23 | 软件界面有质量指示图标，直观显示数据质量的好坏； | 具备 |
| 24 | 具有数据质量指南功能，在数据质量差时，给出指导意见； | 具备 |
| 25 | 测量完成后可自动计算出平均值； | 具备 |
| 26 | 选中多个测试结果时，可以给出标准偏差和相对标准偏差； | 具备 |
| 27 | 具有尺寸显示限制模式，可对尺寸上限和下限进行分别设定； | 具备 |
| 28 | 测试数据采用数据库方式存储； | 具备 |
| 29 | 配置要求 1.主机 1台； 2.聚苯乙烯粒径池（100个/盒） 1盒； 3.可抛弃型折叠毛细管样品池（10个/盒） 1盒； 4.电位标样（10ml） 1支； | 具备 |
| 30 | 试剂要求：提供试剂的名称、品牌、产地、规格型号、单价。如果没有，可不提供 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| *1 | 保修期：5年。（自验收合格之日起。签订合同时须提供厂家售后服务承诺书） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命。 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册（和厂家工程师手册一致）、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少 4 次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时1小时内响应，4小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，提供备用机或备用配件。提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 5 | 提供专业维修工具 1 套。 | 具备 |

特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。