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	[bookmark: _GoBack]河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）
电泳仪及转印系统招标技术要求

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足甲方科研要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照甲方要求提供交钥匙工程
	具备

	2
	投标时要求提供原厂家的检验报告或合格证、技术参数表及产品彩页
	具备

	3
	投标产品应为国内外知名品牌，先进机型及配置，适用于科研、教学并满足将来发展应用领域的需要
	具备

	4
	仪器配备所有软件须为最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与甲方各信息系统无缝对接，报价包括网络信息接口费、安装调试费、维保期内维保费等费用
	具备

	5
	数量：4套
	具备

	二
	技术要求
	

	1
	电压:10-300V ,最小可调1V
	具备

	2
	电流:4-400mA ,最小可调1mA
	具备

	3
	功率:≥75W
	具备

	#4
	输出:4对电源输出,可同时运行4个电泳槽
	具备

	#5
	输出方式:恒压或者恒流方式,可编程
	具备

	6
	定时:1-999min,完全可调
	具备

	7
	暂停功能:有
	具备

	8
	安全性能:经空载检测,突变负载检测,超载/短路保护,输入线保护,断电保护测试。
	具备

	9
	提供详细分项报价（含名称、品牌、型号、产地和单价等信息）
	具备

	10
	专用耗材/试剂要求：提供产品的名称、品牌、产地、规格型号、单价。如果没有，可不提供
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：5年。（自验收合格之日起。签订合同时须提供厂家售后服务承诺书）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册（和厂家工程师手册一致）、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少 4 次的免费上门维护保养工作。
	具备

	4
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时1小时内响应，4小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，提供备用机或备用配件。提供工程师姓名及联系方式
	具备

	5
	提供专业维修工具 1 套。
	具备




	河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）
纳米粒度与电位分析仪招标技术要求

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足甲方科研要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照甲方要求提供交钥匙工程
	具备

	2
	投标时要求提供原厂家的检验报告或合格证、技术参数表及产品彩页
	具备

	3
	投标产品应为国内外知名品牌，先进机型及配置，适用于科研、教学并满足将来发展应用领域的需要。提供相关质量体系认证资料
	具备

	4
	仪器配备所有软件须为最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与甲方各信息系统无缝对接，报价包括网络信息接口费、安装调试费、维保期内维保费等费用
	具备

	5
	数量：1套
	具备

	二
	技术要求
	

	*1
	采用高性能He-Ne气体激光器，不采用固体激光器，波长633nm±2nm，最大功率输出约5-6mW；
	具备

	#2
	激光衰减：在软件界面上应能快速进行设定，可自动选择衰减器，也可手动选择衰减器，衰减器个数应≧10个，透射率100%至0.0005%；
	具备

	3
	检测器采用雪崩光电二极管(APD)；
	具备

	4
	温度控制范围：0℃-115℃；
	具备

	5
	主机具有气体接入端口，在低温测量时，可以通过连接干燥气体控制冷凝； 
	具备

	#6
	粒度范围：0.3nm-13um；
	具备

	7
	可自动选择测试次数，也可手动选择测试次数，测试次数可在15-90之间选择；
	具备

	#8
	最小测量时长≤1秒；
	具备

	9
	软件界面可选择显示稳态数据和瞬时数据；
	具备

	10
	以后可拓展选择可抛弃型毛细管微量样品池，最小样品量可至3μL；
	具备

	11
	可自动选择测量次数，也可手动选择测量次数，测量次数可在1-30000之间选择；
	具备

	12
	电压应可在软件界面上选择自动设定，也可选择手动设定，电压范围可在1-110V之间选择；
	具备

	#13
	zeta适合检测的粒度范围：≧3.8nm-100um；
	具备

	14
	zeta电位范围：无有效限制；
	具备

	15
	迁移率：≧±20μ.cm/V.s；
	具备

	16
	采用混合模式测量，即高频电场和低频电场，应在软件界面上显示施加的相位图；
	具备

	17
	采用恒流模式，避免电极氧化带来的影响，应在软件界面上显示施加的电压和电流图；
	具备

	18
	采用可抛弃型折叠毛细管样品池；
	具备

	#19
	可采用扩散障法，避免样品与电极直接接触，最小样品量≦100μL；
	具备

	#20
	电导率范围：≧ 0-250mS/cm；
	具备

	21
	以后可拓展选择自动滴定仪进行Zeta电位的自动化滴定，自动滴定测试应由仪器操作软件直接控制；
	具备

	22
	测试方法可一键复制，可进行序列测试；
	具备

	23
	软件界面有质量指示图标，直观显示数据质量的好坏；
	具备

	24
	具有数据质量指南功能，在数据质量差时，给出指导意见；
	具备

	25
	测量完成后可自动计算出平均值；
	具备

	26
	选中多个测试结果时，可以给出标准偏差和相对标准偏差；
	具备

	27
	具有尺寸显示限制模式，可对尺寸上限和下限进行分别设定；
	具备

	28
	测试数据采用数据库方式存储；
	具备

	29
	配置要求
1.主机 1台；
2.聚苯乙烯粒径池（100个/盒） 1盒；
3.可抛弃型折叠毛细管样品池（10个/盒） 1盒；
4.电位标样（10ml） 1支；
	具备

	30
	试剂要求：提供试剂的名称、品牌、产地、规格型号、单价。如果没有，可不提供
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：5年。（自验收合格之日起。签订合同时须提供厂家售后服务承诺书）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命。
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册（和厂家工程师手册一致）、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少 4 次的免费上门维护保养工作。
	具备

	4
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时1小时内响应，4小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，提供备用机或备用配件。提供工程师姓名及联系方式
	具备

	5
	提供专业维修工具 1 套。
	具备



特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
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