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	河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）
[bookmark: _GoBack]多功能酶标仪招标技术参数

	★一
	商务要求
	　

	1
	满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责，交钥匙工程
	具备

	2
	投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供产品使用说明书及产品彩页
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与中心各信息系统无缝对接，报价包含网络接口费用、安装调试费用、保修期内维修维护费等费用
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	保修期：5年（自验收合格之日起，提供原厂保修承诺函）
	具备

	6
	到货时间：合同签订后30日历天
	具备

	7
	数量：1台
	具备

	二
	技术要求
	

	1
	功能：光吸收、高速光吸收扫描等
	具备

	2
	基本要求
	

	#2.1
	硬件设计：模块化设计；可升级荧光和发光模块
	具备

	2.2
	分光系统：高速光栅光路及滤光片光路
	具备

	2.3
	板型：适用1-384孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型,微量检测板，Cellchip，比色杯
	具备

	2.4
	检测光源：高能闪烁氙灯，使用寿命≥108次闪烁
	具备

	2.5
	温控：室温以上5℃到42℃
	具备

	2.6
	振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调
	具备

	3
	光吸收模式
	

	3.1
	波长范围：≥200-1000nm
	具备

	3.2
	扫描速度：≤5 sec（200-1000 nm，1nm步进）
	具备

	3.3
	波宽：3.5nm±0.5nm
	具备

	3.4
	波长准确性：≤±0.3nm
	具备

	3.5
	波长重复性：≤±0.3nm
	具备

	3.6
	检测线性范围覆盖：0-4 OD
	具备

	3.7
	检测分辨率：≤0.0001 OD
	具备

	3.8
	检测准确性：≤0.5% (@260 nm)
	具备

	3.9
	检测重复性：≤0.2% (@260 nm)
	具备

	3.10
	配置4位卧式比色杯模块
	具备

	4
	分析软件
	具备

	4.1
	主流配置分析工作站，安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式
	具备

	4.2
	具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描及荧光3D扫描等功能
	具备

	4.3
	可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能
	具备

	5
	配置清单
	具备

	5.1
	主机1台
	具备

	5.2
	4位卧式比色杯模块 1个
	具备

	5.3
	高速光吸收模块1个
	具备

	5.4
	主流品牌工作站（显示屏≥22英寸\固态硬盘≥500GB\内存≥8GB\CPU≥4核、3.0GHz）及正版操作系统1套、分析软件1套
	具备

	6
	提供详细分项报价（含名称、品牌、型号、产地和单价等信息）
	具备

	7
	提供主要零配件（耗材）报价
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	1
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	2
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级
	具备

	3
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	4
	提供专业维修工具1套
	具备


说明：★为实质性条款，不满足废标。#为重要条款，不满足扣分。
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