| 河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心） 多功能酶标仪招标技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★一 | 商务要求 |  |
| 1 | 满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责，交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供产品使用说明书及产品彩页 | 具备 |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与中心各信息系统无缝对接，报价包含网络接口费用、安装调试费用、保修期内维修维护费等费用 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 保修期：5年（自验收合格之日起，提供原厂保修承诺函） | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天 | 具备 |
| 7 | 数量：1台 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 功能：光吸收、高速光吸收扫描等 | 具备 |
| 2 | 基本要求 |  |
| #2.1 | 硬件设计：模块化设计；可升级荧光和发光模块 | 具备 |
| 2.2 | 分光系统：高速光栅光路及滤光片光路 | 具备 |
| 2.3 | 板型：适用1-384孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型,微量检测板，Cellchip，比色杯 | 具备 |
| 2.4 | 检测光源：高能闪烁氙灯，使用寿命≥108次闪烁 | 具备 |
| 2.5 | 温控：室温以上5℃到42℃ | 具备 |
| 2.6 | 振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调 | 具备 |
| 3 | 光吸收模式 |  |
| 3.1 | 波长范围：≥200-1000nm | 具备 |
| 3.2 | 扫描速度：≤5 sec（200-1000 nm，1nm步进） | 具备 |
| 3.3 | 波宽：3.5nm±0.5nm | 具备 |
| 3.4 | 波长准确性：≤±0.3nm | 具备 |
| 3.5 | 波长重复性：≤±0.3nm | 具备 |
| 3.6 | 检测线性范围覆盖：0-4 OD | 具备 |
| 3.7 | 检测分辨率：≤0.0001 OD | 具备 |
| 3.8 | 检测准确性：≤0.5% (@260 nm) | 具备 |
| 3.9 | 检测重复性：≤0.2% (@260 nm) | 具备 |
| 3.10 | 配置4位卧式比色杯模块 | 具备 |
| 4 | 分析软件 | 具备 |
| 4.1 | 主流配置分析工作站，安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式 | 具备 |
| 4.2 | 具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描及荧光3D扫描等功能 | 具备 |
| 4.3 | 可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能 | 具备 |
| 5 | 配置清单 | 具备 |
| 5.1 | 主机1台 | 具备 |
| 5.2 | 4位卧式比色杯模块 1个 | 具备 |
| 5.3 | 高速光吸收模块1个 | 具备 |
| 5.4 | 主流品牌工作站（显示屏≥22英寸\固态硬盘≥500GB\内存≥8GB\CPU≥4核、3.0GHz）及正版操作系统1套、分析软件1套 | 具备 |
| 6 | 提供详细分项报价（含名称、品牌、型号、产地和单价等信息） | 具备 |
| 7 | 提供主要零配件（耗材）报价 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| - 1 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| - 2 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级 | 具备 |
| - 3 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| - 4 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |

说明：★为实质性条款，不满足废标。#为重要条款，不满足扣分。