包1
	[bookmark: _GoBack]医用头灯招标技术要求

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程
	具备

	2
	提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。
进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。
投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	具备

	3
	不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	4
	请提供所投产品配套主要配件的名称、规格型号及单价
	具备

	5
	数量：5台（儿童心脏一病区3台、大血管外科2）
	具备

	二
	技术要求   
	

	1
	电源类型：锂电池
	具备

	2
	电池充满电时间≤5小时
	具备

	3
	单块电池充电次数≥300次。
	具备

	4
	电池运行时间：≥12小时（连续工作时）
	具备

	5
	光源类型：LED
	具备

	6
	最大光照直径≥60mm
	具备

	7
	照明亮度：≥50000Lux（≥250mm工作距离）
	具备

	8
	光强度可以连续调节，照明亮度有效防止反射
	具备

	9
	色温≥6000K
	具备

	10
	头灯寿命≥50000小时
	具备

	11
	光源功率≥2.0W
	具备

	12
	变阻器：便携头戴式
	具备

	*三
	技术及售后服务
	

	1
	保修期：6年（验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天内
	具备




	手术放大镜招标技术要求

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程
	具备

	2
	提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。
进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。
投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	具备

	3
	仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接
	具备

	4
	不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装
	具备

	6
	请提供所投产品配套所需耗材的名称、品牌、规格型号及单价
	具备

	7
	不同倍数的放大镜分别报型号、产地和单价
	具备

	8
	数量：9台（2.5倍6台；3.5倍3台）
	具备

	二
	技术要求   
	

	1
	2.5倍手术放大镜  6台
	具备

	1.1
	放大倍数：2.5 X
	具备

	1.2
	视野≥180mm
	具备

	2
	3.5倍手术放大镜  3台
	具备

	2.1
	放大倍数：3.5 X
	具备

	2.2
	视野≥100mm 
	具备

	3
	保证高亮度，提供真实的色彩还原
	具备

	4
	最大景深≥200mm，提供真实的色彩还原，无变形  
	具备

	5
	放大倍数与得到的视野相匹配
	具备

	6
	手术视野无变形，无手术疲劳及眩晕
	具备

	7
	可独立调左右眼，以选择恰当的瞳距
	具备

	#8
	根据医师的视力情况、工作距离、工作角度等参数进行定制
	具备

	9
	镜框采用纯钛材质、原装进口镜片，提供证明材料
	具备

	10
	双目放大镜均防尘防水
	具备

	11
	整机重量≦50克
	具备

	*三
	技术及售后服务
	

	1
	保修期：6年（验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后60日历天内
	具备




包2
	头灯（摄像头灯）招标技术要求

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程
	具备

	2
	1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。
2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	具备

	3
	仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。
	具备

	4
	不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	数量：4套
	具备

	二
	技术要求   
	

	1
	设备用途：在手术过程外科局部照明用，并自动录像功能
	具备

	2
	产品采用LED 光源，光源平均寿命≧50000h
	具备

	3
	亮度调节≧三档
	具备

	4
	照度范围≧6500～25000lux
	具备

	5
	显色性Ra≧80,色温范围≧5000-6500K
	具备

	6
	照明光斑直径80±5mm, 光斑均匀明亮，无明显暗影
	具备

	7
	电源控制器内置可充式锂电池≧6500mAh
	具备

	8
	录像分辨率：最大3840*2160(4K)@30fsp, 视频格式：包括不限于MPEG-4AV
	具备

	9
	存储卡最大可支持≧256GB容量
	具备

	10
	大景深免对焦光学系统，或自动对焦，保证工作距离范围内图像始终清晰
	具备

	11
	小巧轻盈，长时间佩戴不易疲劳,头戴部分≦125克
	具备

	12
	主要配置：头架、摄像头、录像主机、电源控制器、头箍、充电部件等
	具备

	26
	提供样机供现场试戴
	具备

	三
	技术及售后服务
	具备

	*1
	保修期：6年
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作
	具备

	*4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：接医院相关科室通知后30日历天内
	具备



