附件2：阜外华中心血管病医院便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目采购需求
	[bookmark: _Toc23245]★一、总体要求：

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程（提供承诺函）
	具备

	2
	1）提供投标产品具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装费、调试费、维保费等所有费用（提供承诺函）
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备（提供承诺函）
	具备

	5
	数量：2台
	具备

	6
	核心产品：彩色多普勒超声主机
	具备

	7
	国产设备生产日期为安装日期内6个月内，原装进口设备生产日期为安装日期的一年以内。（提供承诺函）
	具备

	8
	到货时间：合同签订后30日历天内
	具备

	9
	保修期：6年（自验收合格之日起，提供原厂保修函）
	具备

	10
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。（提供承诺函）
	具备

	二、技术要求

	★1
	用途：满足腹部、心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产等全身应用需求，全面拓展麻醉、ICU/CCU、介入、术中、急诊等临床超声诊断，所配软件为该机型的最新版本
	具备

	*2
	要求具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。提供第三类医疗器械
	具备

	#3
	支持经胸超声心动图与经食道超声心动图等临床应用功能
	具备

	4
	高清晰医用专业彩色 LED 显示屏≥15英寸，自动调节亮度。具有物理轨迹球，支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能
	具备

	#5
	主机探头接口：≥1个，可支持扩展到3个，并提供扩展接口一个；或提供三个探头接口
	具备

	6
	固态硬盘≥240GB，并提供≥2TB的移动式扩展存储硬盘一个
	具备

	7
	系统成像技术及要求
	具备

	7.1
	二维灰阶模式：
	具备

	7.1.1
	最大显示深度:≥38cm
	具备

	7.1.2
	物理滑动TGC: ≥8段，LGC: ≥4段；增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100；动态范围≥160dB，可视可调
	具备

	7.2
	组织谐波技术
	具备

	7.3
	斑点噪声抑制成像：支持二维、造影、实时四维模式等
	具备

	7.4
	彩色多普勒成像功能：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等;取样框偏转: ≥±25度;支持一键B/C 同宽等
	具备

	7.5
	频谱多普勒模式：包括不限于取样角度、取样范围≥1-25mm ,支持所有探头；最小速度: ≤5mm /s等
	具备

	7.6
	连续多普勒成像 
	具备

	#7.7
	高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上，提供更高分辨率和灵敏度的血流图像
	具备

	7.8
	支持速度、速度方差、能量、方向能量显示等；支持扩展成像（要求凸阵、线阵、腔内探头均可用）
	具备

	7.9
	穿刺针增强技术，具有双屏实时对比显示；穿刺引导功能
	

	7.10
	宽景成像技术（要求支持二维及彩色模式，并有速度提示）
	具备

	7.11
	智能化斑点噪声抑制技术、多角度空间复合成像技术
	具备

	7.12
	[bookmark: _GoBack]自动射血分数测量功能
	具备

	7.13
	一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像
	具备

	7.14
	二维/彩色取样框角度独立偏转技术。取样框偏转: ≥±25度 
	具备

	#7.15
	智能血流跟踪技术，提供彩色血流/能量图像的实时动态优化，提升扫查效率
	具备

	7.16
	高级成像功能
	具备

	7.16.1
	支持造影成像功能；用于腹部、浅表和微血管造影
	具备

	7.16.2
	具有智能心功能评估、心脏定量测量和评估工具（功能）等心血管功能
	具备

	#7.16.3
	自动下腔静脉定量分析，自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图
	具备

	7.16.4
	自动B线检测,自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距
	具备

	7.16.5
	组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式
	具备

	7.18
	测量分析和报告
	具备

	7.18.1
	全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科、矫形外科
	具备

	7.18.2
	血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线（提供测量数值及分析评估曲线证明图片）
	具备

	7.18.3
	自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式
	具备

	7.19
	数据处理和存储管理系统
	具备

	7.19.1
	电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放
	具备

	7.19.2
	原始数据处理，可对回放图像进行多种参数调节。可存储≥24小时的电影回放
	具备

	7.19.3
	配备超声图像存档与病案管理系统
	具备

	7.20
	连通性要求
	具备

	7.20.1
	支持网络连接，支持机器超声图像通过无线网络直接发送到移动终端平台
	具备

	7.20.2
	支持DICOM；包含接口：HDMI；支持USB储存介质:存储普通PC格式文件，无需转换
	具备

	7.21
	探头规格要求
	具备

	7.21.1
	支持凸阵、线阵、相控阵、腔内、矩阵等探头
	具备

	*7.21.2
	探头配置（7把）：单晶凸阵探头2把、线阵探头2把、单晶体心脏2把、高频小微凸阵探头1把
	具备

	7.21.3
	凸阵探头频率范围覆盖：2-5MHz；单晶体线阵探头频率范围覆盖：6.5-12MHz；
单晶相控阵探头，频率：1.5-5.0MHz；高频小微凸阵探头，频率：3.0-11.0 MHz
	具备

	7.21.4
	可选配经食道探头技术：满足儿童、成人等不同患者的检查需求，提供经食道探头的注册证复印件
	具备

	7.22
	其他配置要求:
（1）可移动升降式台车2辆（具有置物筐和内置电源，支持升降）
（2）专用旅行箱2个
（3）凸阵探头金属穿刺架1个
（4）线阵探头金属穿刺架1个
	具备

	7.23
	工作电源：国标220VCA。后备可充电电池，使用时间≥90分钟
	具备

	7.24
	使用年限：≥10年，提供铭牌或说明书等证明材料
	具备

	7.25
	提供主机、探头和穿刺架的品牌、型号、单价
	具备

	三、其他服务要求

	1
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训。（提供承诺函，并加盖公章）
	具备

	2
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级（提供承诺函，并加盖公章）
	具备

	3
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。（提供承诺函，并加盖公章）
	具备

	4
	提供专业维修工具1套（提供承诺函，并加盖公章）
	具备



